## Slide 1: 【 R&D of MPPC 】
KUHEP 2007 (高野山)
2007/9/1(SAT)
五味慎一 中家剛 横山将志
川向裕之 永井直樹 大谷将士
( 京都大学 )
中平武 村上武 (KEK)

## Slide 2: MPPC 300サンプルテスト
400ピクセルのサンプル(型番：S10362-11-050CK)、300個についてその基礎特性を調べ、その性能の個体差を測定した。
  ゲイン
  光子検出効率
  ノイズレート
  クロストーク＋アフターパルス

## Slide 3: MPPC output signal
MPPCは非常に良いフォトンカウンティング能力を有していて、図で示すように1PE・2PE・・・のシグナルを検出できる。
MPPC raw signal
1PE
2PE
3PE
Pedestal
1PE
2PE
3PE
Pedestal
今回我々がテストしたMPPCサンプル(型番：S10362-11-100MOD 400pixel)の基礎特性について報告する。
MPPC Histogram

## Slide 4: 測定のセットアップ
LED
光源
MPPC
各ファイバー ･･･
+
Connector
×32
・・・
Trip-t
VME
PC
WLSファイバー
今回のセットアップでは、Trip-TというASICを用い、32個のMPPCの同時測定を行った。

## Slide 5: セットアップ
MPPC表面とファイバー端面とはコネクターを用いて接続される。
光源
WLSファイバー
MPPC × 32
(プラスチックコネクター付き)
Trip-tチップ

## Slide 6: 光源
コネクター
クッキーとWLSファイバー
LED
LEDからの光を散らす
MPPC とコネクター・基板
今回の測定に使用した光源
  青LED×1からの光を2枚のプラスチック板でぼかして使用した。
  LEDからの光はWLSファイバーを用いてMPPC感受領域へ移送される。

## Slide 7: プラスチックコネクター(MPPC=ファイバー)
ファイバーハウジング
MPPCハウジング
コネクター試作品
MPPCとファイバーとの接続に用いるプラスチックコネクターを設計・作成した。
ファイバーハウジング
MPPCハウジング
接続

## Slide 8: Trip-t chip
FNALで開発されたASICチップ
D0実験での使用実績
T2K実験での使用が予定されている
Input 32ch アナログシグナル (－)
Output
ディスクリシグナル (各32ch)
Inputシグナルに比例したアナログシグナル
Inputシグナルとゲートとの時間差に比例したアナログシグナル
:
:
Trip-t ･･･TRIgger and Pipeline with Timing
128ピン

## Slide 9
190mm
65mm
190mm
155mm
±5VIN
MPPC Hole 5.3φ
（32 Mount）
Bias control
Bias control
Trip-tチップテストボード
このテストボードは、32個のMPPCを同時に読み出せる。

## Slide 10: ゲインの測定
MPPCのゲインの定義式
1PEのピークとPedestalのピークとの差からゲインを定義する。
1PE
2PE
3PE
Pedestal
set up
青LEDからの微弱な光をMPPCで観測する。
ADC分布からゲインを算出する。
LED
MPPC
ADC distribution of MPPC

## Slide 11
×10^3
ゲイン 測定結果 ( 300個 )
Bias voltage (V)
×10^3
300個のMPPCサンプルは同じ関数形をしている。
1×10^6
ΔV (V)
5×10^5
Gain・・・7.0～8.5×10^5
Gain : 400pixel 20℃ 300samples
Gain DV : 400pixel 20℃ 300samples
Gain ( ΔV = 1.5V ) 300samples
Gain
±6%

## Slide 12
±5%
Capacitance : 400pixel 300samples
VBD 20℃ : 400pixel 300samples
キャパシタンスとブレイクダウン電圧の分布図
300個のMPPCサンプルは同じキャパシタンスを持っている
キャパシタンス [ pF ]
ブレイクダウン電圧 (20℃) (V)
～ 1V
～ 2V

## Slide 13: 光子検出効率(PDE)の測定
MPPC
PMT
( reference )
同じ光量
0.789PE
PDE = 1.96
1.55
0.789
=1.96
プラスチックコネクター
( p.e. = # of photo electron )
同じだけの光量を2つの光検出器、PMT・MPPCで観測する。MPPCで得られた光電子量の、PMTで得られた光電子量との比をとり、その値を「相対PDE」として定義する。
1.55PE

## Slide 14
PDE : 400pixel 20℃ 300samples
PDE DV : 400pixel 20℃ 300samples
2×PMT
PDE 測定結果 ( 300個 )
300個のMPPCは同じ関数形を持っている。
3×PMT
Bias voltage (V)
PDE・・・1.5～2.2×PMT
ΔV (V)
PDE ( ΔV = 1.5V ) 300samples
PDE [ ×PMT ]
±10%

## Slide 15: ノイズレートの測定
pedestal event の個数
ポアソン分布を仮定
MPPC Gate=800nsec
光源なし(ランダムゲート)
クロストーク・アフターパルスの影響を全く含まない値
計算された1PEの個数 = P(1)
・・・
クロストーク・アフターパルスの影響があるために両者は等しくならない。
1p.e
2p.e ・・・
計算された2PEの個数 = P(2)
pedestal

## Slide 16
ノイズレート 測定結果 ( 300個 )
500kHz
250kHz
Noise ・・・200～450kHz
Noise rate [kHz] : 400pixel
20℃ 300samples
Noise rate [kHz] DV : 400pixel
20℃ 300samples
Bias voltage (V)
ΔV (V)
Noise rate ( ΔV = 2V ) 300samples
Noise rate [ kHz ]
Noise rate vs. Breakdown voltage
Breakdown voltage [V]
ノイズレートはブレイクダウン電圧と関係があるようだが、詳しいことは不明である。
±18%

## Slide 17: クロストーク & アフターパルスの測定
Pedestalの個数はcross-talk & A.P.の影響を受けない
ポアソン分布を仮定
1PEの個数 : N1PE
( estimated by pedestal )
||
X-Talk & A.P. 含まない
1PEの個数 : N1PE
( measurement )
||
X-Talk & A.P. 含む
測定
光源なし
今回の測定ではADC分布を用いているために、アフターパルスの影響とクロストークの影響とを区別することができない。『１PEシグナルが>２PEシグナルに見える確率』をここでは見る。
X-Talk& A.P. レートの定義式
この両者間の差が、クロストーク・アフターパルスの影響を表している。

## Slide 18
50%
300個のMPPCは同じ関数形を持っている。
30%
Cross-talk & after pulse rate・・・27~33%
Cross-talk + After pulse: 400pixel
20℃ 300samples
Cross-talk + After pulse DV : 400pixel
20℃ 300samples
クロストーク + アフターパルス 測定結果 ( 300個 )
Bias voltage (V)
ΔV (V)
Cross-talk + After pulse Prob.
Cross-talk + After pulse ( ΔV = 2V )
300samples
±10%

## Slide 19: T2K実験からの要請と測定結果
MPPCは、T2K実験に用いることが可能である。
300個のMPPC(S10362-11-050CK 400pixel)について･･･
index | 要求 | 測定結果
有感領域 | 1.2×1.2mm2 | now testing…
ピクセル数 | 100/400 (/mm^2) | OK
ゲイン | ~1×106 | 7.3~8.5×105
1PEノイズレート | <1MHz | 200~450kHz (2.0V)
X-Talk + A.P. | <5% | 27~33% (2.0V)
光子検出効率 (PDE) | >1×PMT | 1.7~2.2×PMT

## Slide 20: Summary
ノイズレートを除いたほかの基礎特性は、ΔVのみによってスケールする。
MPPC 1×1mm2 サンプルは、T2K実験からの要請を満たしている。
実際にT2K実験で使用する多量のMPPCの測定のための準備を進める。
Future plan
 ΔVが、ゲイン・PDE・クロストーク+アフターパルス、を支配する。