## Slide 1
AXEL実験
0νββ崩壊探索のための
高圧キセノンガスTPC大型試作機の開発
京都大学 中村 和広
他AXEL Collaboration
2021年3月24日（水）
第7回極低放射能技術研究会@オンライン

## Slide 2: ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊(0νββ)
ニュートリノはマヨラナ粒子か？
  ニュートリノが異常に軽い理由
  物質優勢宇宙の謎
0νββの特徴
  非常にまれな現象
  電子の運動エネルギーの和がQ値に一致
Q値=2458 keV
Q値に一致する特徴的なピークの発見を目指す
探索には、大質量&&低背景事象の実現が不可欠

## Slide 3: AXEL実験
高圧キセノンガスTPC
特徴
  高圧キセノンガス
  高エネルギー分解能
  飛跡再構成
背景事象の除去に有効
安価に大型化が可能
Xe1トン && ΔE=0.5% (FWHM)@Q値を目指している
シミュレーションで得られた0νββの飛跡
0νββの飛跡には2個のblobがある(終端が2個あるため)

## Slide 4: ELCC (Electroluminescence Light Collection Cell)
EL過程を応用
  なだれ増幅をともなわない比例蛍光過程
  分解能を保ったまま電離電子を光子に変換・増幅が可能
モジュール構造
  大型化が容易
  堅牢な構造のため、位置依存性が生じにくい
100 V/cm/bar
3 kV/cm/bar

## Slide 5: AXELロードマップ
2024 –
1000L(40 kg)検出器
202X –
1トン検出器
180L試作機
2018 –
(4.5 kg@8bar)
Q値(2.5 MeV)付近での性能評価
大型化の技術確立
10L試作機
2014 – 2018
(~0.005 kg@8bar)
実験コンセプトの原理実証

## Slide 6: 180L試作機
段階的に大型化
  phase1: 3ユニット(168 ch)
  phase2: 12ユニット(672 ch)
  phase3: 27ユニット?(1503 ch ??)
phase1
phase2
phase3 ?
現在アップデート中
phase1で得られたγ線(662keV, 137Cs)の飛跡

## Slide 7: phase1で得られた結果
22Naと137Csのガンマ線による性能評価(5.0 bar, 最大662 keV)
  特性X線とガンマ線のピークをガウシアン+1次関数でフィット
 | ΔE/E (FWHM) | @Q値(√Eで外挿)
Kα：29.68 keV | 4.38 ± 0.07% | 0.48%
Kβ：33.62 keV | 4.24 ± 0.16% | 0.50%
22Na：511 keV | 1.68 ± 0.04% | 0.77%
137Cs：662 keV | 1.28 ± 0.02% | 0.67%
キセノンを使った実験の中では世界最高レベルのエネルギー分解能
目標の0.5%まであと少し
β+の対消滅時の重心系運動量により、
22Naのガンマ線は単色ではないことが判明
29.68 keV
33.62 keV
~481 keV
511 keV
~632 keV
662 keV

## Slide 8: phase2への課題
ELCCでの放電
  数時間に1回程度インターロックが作動してHVが落ちる
  ガス圧を5.5 barにあげるとモジュール境界で放電が多発 （ELCCへの印加電圧∝3 kV/cm/bar）
anode電極
GNDメッシュ
目標圧力：8 bar
モジュール境界での放電対策
放電を誘発するGNDメッシュから生じる切れ端をいかに減らすかが重要
放電しやすい場所

## Slide 9: phase2への課題
フィールドケージでの放電
  1日に数回インターロックが作動してHVが落ちる
deadチャンネル対策
  ELCCをインストールすると、数チャンネル程度deadになっていることが多い
  FPCケーブルの断線、MPPCの故障、コネクタの寿命など原因が多岐にわたるため、原因特定に非常に時間がかかる（3ユニット・168chでもELCCの組み立てから測定がredyになるまで数週間を要することも）
FEB
FPCケーブル

## Slide 10: モジュール間での放電対策
ELCCの構造を工夫
  外周部の裏側にGND電極を配置して電気力線の集中を防ぐ
  モジュールの境界にフタをする
放電対策の効果
  5.0 barまでは安定して電圧がかけられるようになった
  フタ構造ELCCでもエネルギー分解能が問題ないことを確認
今後細かい設計の修正を行い、8 barで性能試験を行う予定
電気力線が集中
モジュール境界の隙間
フタでモジュール境界の隙間を埋める
電気力線の集中を防ぐ
GND電極

## Slide 11: メッシュのほつれ対策
メッシュを樹脂フィルムでラミネートできないか
  フッ素樹脂溶着の技術をもつ(株)陽和に相談
  PFAフィルムで挟んで溶着したメッシュを作成し、ELCCに組み込み
溶着箇所
ELCCに付着するホコリの量が減少
溶着メッシュを用いたELCCでもエネルギー分解能が問題ないことを確認

## Slide 12: フィールドケージでの放電対策
放電箇所の特定
  大気中での放電試験では放電しなかったため、 放電箇所が特定できていなかった
  空気よりも放電しやすいArガスをフローさせて放電試験
電極に電位を与えるためのSUSネジを伝って放電
→ネジの周りにカプトンテープを巻いて対処
ケーブルが電極に触れた場所をきっかけとした放電
→ケーブルが電極に触れないようにジグを作成

## Slide 13: deadチャンネル対策
FPCケーブルの断線
  コネクタがついた補強板とFPCケーブルの接続部が曲げに弱いのが原因
  接続部を折れにくい設計に変更
ELCC測定システムを開発
  ELCCをチェンバーにインストールする前にこのシステムでMPPCのダークを確認
  チャンネルがdeadになっている原因の切り分けを効率的に行えるようになった
曲げに弱く断線しやすい

## Slide 14: 低放射能化
検出器の部材の放射能を調査中
  MPPCのセラミックパッケージが汚いことが判明
  PEEKパッケージのMPPC開発に着手
  今年中に試作機の完成を目指す
ウラン系列
トリウム系列
Bq/unit
Bq/unit

## Slide 15: まとめ
AXEL実験
  高圧XeガスTPCを用いたニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊探索実験
  大型化の技術を確立するめに180L試作機を開発中
  3ユニット(168 ch)から12ユニット(672 ch)へのアップデートを進めている
180L試作機の開発状況
  放電対策
    ELCCやフィールドケージなどあらゆる場所で放電が発生
    放電しやすい箇所をひとつずつ潰しており、12ユニット化に向けたデザインがほぼ固まった
  12ユニット化
    来年度初頭より12ユニットの製作を開始予定
  低放射能化
    MPPCのセラミックパッケージが汚いことが判明
    PEEKパッケージのMPPC開発に着手

## Slide 16: Back Up

## Slide 17: phase1初期に得られた設計への教訓
メッシュの切れ端による放電や貫通穴を伝った放電が問題になった
  いかにメッシュの切れ端を減らすか？
  貫通穴のない設計

## Slide 18: 教訓を基にしたELCCの新設計
メッシュのほつれ対策
  メッシュの生産・加工を行う(株)くればぁに相談
  焼結メッシュを用い、カット方法を工夫することでほつれが改善
コネクタを用いた接続によって、貫通穴を作らない&&フレームへの固定時の作業性改善
焼結メッシュ
ゆがみにくいというメリットも
PDN-20-7
OP-50-2

## Slide 19: phase1で直面した課題
DAQが安定して動かない
  フロントエンドボードには、我々が開発したAXELBOARDを利用
  データ取得のために、ボードの再起動を数回〜数十回繰り返すことになる(ことがある)
  データ取得中に突然データがとれなくなる (ことがある)
ELCCでの放電
  数時間に1回程度インターロックが作動
  ガス圧を5.5 barにあげると放電が多発 （ELCCへの印加電圧∝3kV/cm/bar）
DAQトラブルの原因を特定&&対処 → ファームウェアのバグが原因と判明
ELCCでの放電の原因箇所を特定&対処
AXELBOARD
MPPCへの電源供給
個々のMPPCの電源電圧の微調整
dead-time freeのデータ取得 (5MSPS)
ダークカレントの監視 (40MSPS)
目標圧力：8 bar

## Slide 20: DAQトラブル対策
熱対策
  クリーンルーム内の温度が4月の時点で30℃近くまで上昇していた
  熱源（真空ポンプ、循環ポンプ、ゲッター）をカーテンで分離
  エアコンの冷気をHEPAフィルタに直接取り込む
  FPGAにヒートシンクを取り付ける

## Slide 21: DAQトラブル対策
熱対策の効果
  クリーンルーム内の温度：28℃→23.5℃
  1日の温度変化も小さくなった (2℃→0.5℃)
DAQの不調は改善せず
温度変化が小さくなったことで光量の時間揺らぎが減少 → エネルギー分解能が向上
光量の時間変化
熱対策前
熱対策後

## Slide 22: DAQトラブル対策
ファームウェアのバグが原因と判明
  AXELBOARDはトリガーボードに対して600 ns(160 MHz, 96 clock)ごとに 同期信号を送っている
  各ボードから送られる同期信号は356.25 ns(57 clock)以内で同期していないとトリガーが発行されない仕様にもかかわらず、同期させる機能が未実装だった（AXELBOARDはPCからUDP通信でリセットさせていたため、各ボードはバラバラのタイミングで同期信号を送っていた）
  これまでDAQが動いていたときは、再起動を繰り返す中でたまたま全ボードが同期したタイミングであったことが判明
ファームウェアを修正し、トリガーボードからLVDS通信によってAXELBOARDを同時に初期化することで同期するようにした
再起動を数十回繰り返さないとDAQが動かない問題を解決
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
トリガーボード
HUL
LVDS通信
A
同期信号

## Slide 23: ELCCでの放電対策
放電箇所の特定
  これまでは放電痕の位置から想像するしかなかった
  放電痕が残らないような放電はわからない
チェンバー内にUSBカメラをインストールして放電の様子を記録
放電位置の特定につなげる

## Slide 24: カメラのインストール
カメラからのアウトガス対策
  真空用USBケーブルに交換
  真空用エポキシでカメラをポッティング+真空脱泡
ELCCが見えるようにカメラをインストール
アウトガス・リークレート：1.96 x 10-6 Pa・m3/sec → Swagelok系と同程度
カメラ

## Slide 25: 放電箇所の特定
動体検知アプリmotionで動体検知
外周部で放電が起こりやすい
外周部の裏側にGNDがなかったのが原因
データ取得中のDAQトラブルも放電が 原因だったことが判明
電場が集中
anode電極
GNDメッシュ
ポリイミドシート(t125um)

## Slide 26: 崩壊系列

## Slide 27: 各コンポーネントの放射能
ウラン系列

## Slide 28: 各コンポーネントの放射能
トリウム系列

## Slide 29: 各コンポーネントの放射能
60Co, 40K