## Slide 1: 二重ベータ崩壊探索に向けた キセノン比例シンチレーションTPC検出器の 開発２
秋山晋一 京都大学
市川温子、久保一、
中家剛、南野彰宏

## Slide 2: ELCC
強い電場中を電子がdriftする際に次々とガス原子を励起しシンチレーション光を発する現象(electroluminescence)を利用した検出器
φ~5mmのcellに電子を引き込み、electroluminescence を起こさせる。下部の光センサーで検出する。
ELCCの原理証明を目指す
  信号は見えるか
  光量は十分か
  電子の収集のuniformityは良いか
  ↓
  エネルギー分解能(目標 FWHM<0.5%@2.48MeV)
  Tracking performance
光センサー
Line of electric force
1cell
electroluminescence
ELCCの概念図

## Slide 3: ELCC ver0
問題点
  フィードスルー、ELCCのギャップ間で放電
  低電圧運用(ELCCのギャップ4mmで3kV)、電子の収集効率が悪いことによる光量不足
  → ver1で改善へ
ELCC ver0
読み出しには
1 inch PMTにwave length shifter(TPB)を塗布して使用
ELCCでの放電
フィードスルーでの放電
5μs
100mv
EL信号観測に成功！
光量が少ないため、PMTのパルス(~20ns)が重なって針のような信号に見えている。

## Slide 4: ELCC ver1
読み出しにはUVPMT(浜ホト H3178)を用いた。
ELCCと
フィールドケージ
UVPMT
anode
mesh electrode

## Slide 5: フィールドケージ
電離した電子をELCCに導く電場を作る。
銅のリング(x11)を積み、抵抗分割する。
z方向に一様な電場を構成する。
電子がdriftする領域はφ=43,H=55mm
有効領域は28×28×55mm
FEMMによる電場計算
HV - 4.2kV
E
HV - 3.8kV
ELCC anode
Gnd mesh electrode
H=55
φ=43
この部分

## Slide 6: 性能評価に用いる線源
241Am -> 237Np α崩壊(半減期432年)に伴う、59.5keV γ線
利点
  γ線なので、チェンバーの外部から当てることができる
  単一エネルギーである
  1atm Xe中での電子の飛程が短い(~1.7cm)
241Am線源
10-2g/cm2 @60keV
電子のエネルギー
range

## Slide 7: ELCC信号例
読み出しには100MHz FADC(CAEN V1724)を使用
フィールドケージ内での電離電子のZ方向の広がり（~1cm）に対して、ドリフト速度が~1×105cm/sなので、信号幅は~10μs程度と予想される。
~70mV
~5μs
60keVγ線の信号
ver0に比べて、光量が増えている

## Slide 8: 光量分布
2個のピークが見られる。-> 60keVピークとエスケープピーク（後述）
低値側に裾を引いているのはELCCの有効領域から漏れ出した電子の信号が失われたからであると考えられる。
ピークの右側だけを用いてFWHMを概算評価した。
60keV γ線ピーク
ピーク値17590
FWHM 9.4%
エスケープピーク(30keV)
ピーク値 8811
FWHM 14.2%

## Slide 9: 2個のピークについて
Xeによるγ線の光電吸収に続いて、特性KX線(29.7keV)が放射されると、そのエネルギーだけ全エネルギーピークから低い場所にエスケープピークが現れる。
特性X線が放射される確率（蛍光収率）はZに依存し、Xe(Z=54)では87%である。
蛍光収率 vs 原子番号
X-Ray Data Booklet

## Slide 10: 光量の問題
chamber に Xe を導入すると、時間経過とともにELCCの光量が落ちる。
charge積分値 vs event number
daqを調整し、3607sかけて10000eventを取得
一時間で光量が約半分に落ちている
60keVγ線ピーク
エスケープピーク（30keV）

## Slide 11: Xeの純度
PMT、ELCCからのアウトガス、フィードスルーのついたフランジからのリークにより、Xeの純度が悪化している可能性がある。
純度悪化による光量の減少
  電離電子の不純物ガスへの付着
  Xe励起状態のクエンチ
  Xe2* + M -> 2Xe + M
純度モニターの手法
  Xe不純物によるdrift速度の変化（ELCC信号時間幅）を使う？

## Slide 12: Vetoをかける
ELCC外側一列のcellにwave length shifter(TPB) を塗り、chamberのビューポート越しにveto用PMTで観測する。
veto用PMTが光ったときは全エネルギーが有効領域内に落ちていないとしてvetoする。
現状ではveto信号が見えず。対策を考慮中
  WLSを塗ったフィルムをveto cell下に設置する
  veto PMTを径の大きなものに代えることでアクセプタンスを良くする
Veto cell
Signal cell
anode
gnd
UVPMT
veto PMT
e
e
e
e
e
e
ELCC
WLS
EL光（紫外）
ビューポート
有効領域
ELCC外一列のcellにはwave length shifter を塗る

## Slide 13: まとめと課題
まとめ
  ELCC原理証明の第一歩として、241Am線源の60keV γ線信号の観測および光量の測定を行った。
  光量分布から分解能としてFWHM 9.4%@60keV(1.5%@2.48MeV)が得られた。
課題
  真空のリーク、アウトガスに対処する。光量を安定させる
  Vetoによって、性能評価に不要なイベントをカットし、分解能を正確に評価する。
  anode-mesh間の電圧を上げる、読み出しにlow pass filterを入れるなどにより分解能が向上するかどうかを確認する。
  multi channel PMT や UV sensitive MPPC を用いて電子の2次元トラックを再構成する。
  電子の収集の uniformity をシミュレーションする。

## Slide 14: バックアップ

## Slide 15: 電子のdrift速度
電子のdrift速度は気体の圧力pと印加する電場強度E、移動度μを用いて以下のように表される。
1気圧Xeでdrift速度1×105cm/sを得るために必要な電場強度はE~50V/cmである。

## Slide 16: ペデスタルの安定性について
clock generatorのNIM signalをトリガーとして10000イベントを取得し、ペデスタルを計測した。
ペデスタルは~0.2%の程度で安定している。
ペデスタル(mV)