## Slide 1
AXEL実験
大型試作機のための読み出し機構の開発と性能評価
京都大学 中村 和広
市川温子，中家剛，木河達也，小原脩平，中村輝石，潘晟，吉田将，菅島文悟
他AXEL Collaboration
2020年3月17日
JPS@名古屋大学
に向けた準備

## Slide 2: ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊(0νββ)
ニュートリノはマヨラナ粒子か？
  ニュートリノが異常に軽い理由
  物質優勢宇宙の謎
  0νββ
電子の運動エネルギー和がQ値に一致
—> 高エネルギー分解能&背景事象の削減で検出を目指す！
Q値=2458 keV

## Slide 3: 高圧キセノンガスTPC AXEL
Q値(2458 keV)での性能評価に向けて 180L大型試作機を開発中
大質量の崩壊核：
高圧Xeガス
低背景事象：
飛跡再構成による背景事象の除去
高エネルギー分解能：
・電離電子数の揺らぎが少ない
・EL過程を用いた線形増幅
—> 目標0.5%FWHM@Q値

## Slide 4: 180L大型試作機の現状
22Naの511 keVのガンマ線による性能評価
1.73±0.07% FWHM@ 511 keV —> 0.79±0.03% FWHM (√Eで2458 keVに外挿)
目標エネルギー分解能（0.5% FWHM）まであと一歩

## Slide 5: 180L大型試作機のELCC
10L小型試作機：
一体型のELCC
180L大型試作機：
ELCCをモジュール化 —> 大型化に対応
ELCCをモジュール化したことで放電が生じやすくなった

## Slide 6: モジュール間での放電
GNDメッシュの端が尖っている
アノードから電子が放出されると、 EL光が発生して連鎖的な電子放出につながる
e
EL光
カプトンシート
カプトンシートをチャージアップさせることでモジュール境界でEL光を発生させない
FEMMによるシミュレーションでカプトンシートの配置を決定
-
-
-
+
+
+

## Slide 7: その他の放電箇所
ポリカビス
セルの内部に残ったGNDメッシュの切れ端
ポリカビスを伝った放電
PEEKに比べて耐熱温度が低く焦げやすい
—> 炭化することで放電しやすくなる

## Slide 8: 放電対策に向けた設計変更
ほつれにくいGNDメッシュを用いる
貫通穴をつくらない
焼結メッシュ
ゆがみにくいというメリットも
PDN-20-7
OP-50-2
コネクタによる接続

## Slide 9: 新設計のELCC
モジュール間での放電防止のためのカプトンシート
GNDメッシュに電位を与えるための電極
180L検出器へインストール&性能評価へ、、、

## Slide 10: DAQトラブル
以前からイベント重心に変な構造が見えていた
  DAQのファームウェアのバグが原因であることが判明
本来指定されるはずだったvetoチャンネル
vetoチャンネル w/ フェムウェアのバグ
バグの原因箇所を修正
—> DAQが動かなくなった

## Slide 11: DAQトラブル
DAQが動かなくなった原因
  トリガーボードとAXELBOARD間のLVDS通信のタイミングのずれが原因と判明
  先週末からようやく動くようになった
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
MPPCs
(56ch)
AXELBOARD
トリガーボード
HUL
LVDS通信
180L検出器に新設計のELCCをインストールし、3月中の性能評価を目指す

## Slide 12: まとめ
0νββ崩壊Q値での性能評価に向けて180L大型試作機を開発中
  ELCCをモジュール化することで、大型化を実現
  ELCCがモジュール化したことで放電が生じやすくなった
  ELCCの設計を見直すことで、放電対策を行った
DAQトラブル
  ファームウェアのバグによってvetoチャンネルが正しく指定できていなかった
  バグを修正後にDAQが動かなくなった
  LVDS通信におけるタイミングが合っていなかったことが原因であることを特定
3月中に新設計でのELCCを用いた性能評価を目指す

## Slide 13: Back Up

## Slide 14: FEMMによる電場シミュレーション
モジュール間での放電を防ぐためのカプトンシートの配置を比較
  カプトンシート(50μm)がチャージアップした状況を仮定
カプトンシートなし
アノード直下に配置
GNDメッシュ直上に配置

## Slide 15: FEMMによる電場シミュレーション
モジュール間での放電を防ぐための カプトンシートの配置を比較
  横向きの電場が負になるとドリフトしてきた電離電子が壁にぶつかって減ってしまう