## Slide 1: AXEL 実験における高エネルギー分解能を 達成するためのMPPC および 読み出し回路についての研究
高エネルギー物理学研究室
2016/2/3
栁田沙緒里

## Slide 2: Outline
ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊
AXEL実験
大光量かつ回復時間より長いパルスに対する応答
多チャンネル化に向けた読み出し回路シミュレーション
まとめ

## Slide 3: ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊
ニュートリノがマヨラナ粒子の場合にニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊が起こる
非常に稀な崩壊(0νββの寿命>1025y)
崩壊核から出てくる電子二つのエネルギーを測定
Q値
大質量の崩壊核、高エネルギー分解能が必要!!

## Slide 4: AXEL実験 -A Xenon ElectroLuminescence-
高エネルギー分解能（目標0.5%@Q値）の高圧キセノンガスTPCを製作中
ElectroLuminescence Collection Cell
・エレクトロルミネッセンス
電場に比例した増幅
→なだれ増幅より増幅揺らぎが小さい
本実験では、
セル×約50000個
並べる予定
PTFE
・電場に沿って電子を
穴に引き込む
・1つのセルに対して
1つのMPPCで信号を
読み出す
崩壊核 136Xe
総フォトン数
Q値(2.48MeV)/W値(22.1eV)≈106 photon

## Slide 5: AXEL実験
高エネルギー分解能（目標0.5%@Q値）の高圧キセノンガスTPCを製作中
EL光の波形の例
ElectroLuminescence Collection Cell
・エレクトロルミネッセンス
電場に比例した増幅
→なだれ増幅より僧服揺らぎが小さい
本実験では、
セル×約50000個
並べる予定
PTFE
・電場に沿って電子を
穴に引き込む
・1つのセルに対して
1つのMPPCで信号を
読み出す

## Slide 6: Multi Pixel Photon Counter (MPPC)
複数のガイガーモードアバランシェフォトダイオードのピクセルから成る。
・フォトンカウンティング能力
光子数に比例した信号を出す
アフターパルス
捕獲された電子が
再放出することでもう一つパルスをつくる
クロストーク
ガイガー放電時の
二次光子により
周囲のピクセルがなる
特徴
これらが起こる確率を
クロストーク＆アフターパルスレート（p）
とよぶ
・増幅度が大きい
・増幅の揺らぎが小さい
・安価

## Slide 7: MPPC問題点
・瞬間的な入射光量がピクセル数に近づくと、同じピクセルに複数
光子が入る確率が大きくなるので線形からずれる
・本実験として予想される最も厳しい条件
１つのMPPCに対して EL光の最大光量105フォトン/5μs
・ピクセルは数10ns経つと回復
・MPPCが非線形だとエネルギー分
解能を悪化させる恐れがある
・5μsの間に105フォトン入るときを
実際に測定した
50μm pitchのとき
@浜松ホトニクス
100
100
101
102
101
102
103
103
104
104
105
105
総ピクセル数

## Slide 8: 使用したMPPC
 | Type No. | ピッチ | ピクセル数 | 回復時間
可視光タイプ | S12572-025 | 25μm | 14,000 | 20ns
可視光タイプ crosstalk sup. | 3×3-50UM SAMPLE LCT4 | 50μm | 3,600 | 50ns
紫外光タイプ（VUV,本番用） | S13370-4870 | 50μm | 3,600 | 50ns
@浜松ホトニクス
25μm pitch MPPCは50μm pitch MPPCよりピクセル数が多いので
線形性を保つことが予想される。

## Slide 9: Outline
ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊
AXEL実験
大光量かつ回復時間より長いパルスに対する応答
多チャンネル化に向けた読み出し回路シミュレーション
まとめ

## Slide 10: 測定方法
飽和防止用の
3mm角
カバーを装着
3mm角で
可視光用25,50μmpitch
紫外光用（VUV）50μmpitch
光を拡散するための
カバーを装着
5μs,~105photonまで
電圧で制御
MPPC
PMT
LED
全体図

## Slide 11: MPPCの光量の求め方
・MPPCの信号はクロストークとアフターパルスの影響で実際の光子数より観測光子数は大きくなる
まずは、クロストークとアフターパルスがどれくらいの確率で起こるか考えよう! （クロストーク&アフターパルスレートp）
0
5
10
15
20
25
Time[μs]
14400
14480
14460
14440
ADC値
閾値
-ダークパルスの波形をもとに光量分布
をつくる
-この光量分布はほぼ全て1peしか入っていないイベントと見なせる
（ダークが重なる確率がとても低い!）
-つまり、2フォトン以上のイベントはクロストークとアフターパルスによるもの

## Slide 12: MPPCの光量の求め方
・MPPCの信号はクロストークとアフターパルスの影響で実際の光子数より観測光子数は大きくなる
0
5
10
15
20
25
Time[μs]
14400
14480
14460
14440
ADC値
閾値
MPPC | クロストーク&アフターパルスレート p
可視光-25um pitch MPPC | 28.5%
可視光-50um pitch MPPC | 10.6%
VUV-50um pitch MPPC | 13.4%
クロストーク&アフターパルスレートは次の式を用いて求めた
N1pe
N2pe
0.5pe
1.5pe
2.5pe

## Slide 13: MPPC光量の求め方
・MPPCの信号はクロストークとアフターパルスの影響で実際の光子数より観測光子数は大きくなる
1pe
2pe
有効ゲイン＝ゲイン×（1+p+p2）
pはクロストーク&アフターパルスレート
0
5
10
15
20
25
Time[μs]
14400
14480
14460
14440
ADC値
閾値
-1peに対応する積分値がゲイン
ゲインは1フォトンのピークと2フォトンの
ピークの差から求めることが出来る
-クロストークとアフターパルスの影響で見
かけの光量は（1+p+p2+…）倍に見えてしまう
-クロストークとアフターパルスの影響を
考慮したゲインとして有効ゲインを定義
する

## Slide 14: 5μs幅のパルスに対する線形性
目標値
PMTの光量(a.u.)
Nobs
目標値
Nobs
目標値
Nobs
50μm
25μm
VUV
MPPCの信号の積分値を有効ゲインで割って、光量を求めた
光量の少ないときの3-6点を用いて一次関数でフィット
・目標値まで線形を保たない
線形性からのずれから回復時間τを求める。
MPPC光量[photon]
MPPC光量[photon]
MPPC光量[photon]
PMTの光量(a.u.)
PMTの光量(a.u.)

## Slide 15: 回復時間
目標値
PMTの光量(a.u.)
Nobs
目標値
Nobs
目標値
Nobs
50μm
25μm
VUV
MPPC光量[photon]
MPPC光量[photon]
MPPC光量[photon]
PMTの光量(a.u.)
PMTの光量(a.u.)
MPPC | 回復時間 | カタログ値
可視光-25um pitch MPPC | 119.4ns | 20ns
可視光-50um pitch MPPC | 45.6ns | 50ns
VUV-50um pitch MPPC | 63.5ns | 50ns
でフィッティング（τはパラメーター）

## Slide 16: 回復時間についての考察
簡単のため簡略化したMPPC回路図
-信号を出すピクセルの数(Nph)が増えると出力部の電位が高くなり、
MPPCにかかる電圧が小さくなるので回復時間は長くなる
-光量が大きいほど信号を出すピクセル数が増えるので回復時間が長くなる
-カタログ値より回復時間が長いことは定性的には説明できる
50Ω
50

## Slide 17: 補正
目標値
Nobs
Nobs
目標値
Nobs
50μm
25μm
非線形から線形に補正をする
正確な光量との誤差を見積もった
*
最も厳しい条件でも揺らぎが小さいため補正しても問題ない
PMTの光量(a.u.)
MPPC光量[photon]
MPPC光量[photon]
PMTの光量(a.u.)
目標値0.5%に比べて十分小さい

## Slide 18: Outline
ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊
AXEL実験
大光量かつ回復時間より長いパルスに対する応答
多チャンネル化に向けた読み出し回路シミュレーション
まとめ

## Slide 19: 多チャンネル化に向けた読み出し系
本実験で50000ch読み出す際に
チャンネル単価の安いASIC（AFTERチップ）を
用いる
・サンプリング数が少ない
→数10μsの信号を読み出すために
1MHz読み出しを採用
・サンプリング周波数のタイミングによって積分値が揺らぐ
・信号の積分値の揺らぎを小さくするためにローパスフィルタで
波形をなまらせる
・しかし時定数が大きすぎると時間情報が失われる
→最適なサンプリング周波数とフィルタの時定数を調べ、そのときの揺ら
ぎを知る必要がある
サンプリングレート | 1M ～50MHｚ
サンプリング数 /チャンネル | 511
ダイナミック レンジ | 2V/12bit
チャンネル数 | 72
AFTERチップの仕様

## Slide 20: 多チャンネル化に向けた読み出し系
本実験で50000ch読み出す際に
チャンネル単価の安いASIC（AFTERチップ）を
用いる
・サンプリング数が少ない
→数10μsの信号を読み出すために
1MHz読み出しを採用
・サンプリング周波数のタイミングによって積分値が揺らぐ
・信号の積分値の揺らぎを小さくするためにローパスフィルタで
波形をなまらせる
・しかし時定数が大きすぎると時間情報が失われる
→最適なサンプリング周波数とフィルタの時定数を調べ、そのときの揺ら
ぎを知る必要がある
サンプリングレート | 1M ～50MHｚ
サンプリング数 /チャンネル | 511
ダイナミック レンジ | 2V/12bit
チャンネル数 | 72
AFTERチップの仕様
Time[μs]
サンプリングのタイミングにより信号の積分値が揺らぐ
5μsの矩形波を時定数0.5μsのローパスフィルタでなまらせた波形の例

## Slide 21: 多チャンネル化に向けた読み出し系
本実験で50000ch読み出す際に
チャンネル単価の安いASIC（AFTERチップ）を
用いる
・サンプリング数が少ない
→数10μsの信号を読み出すために
1MHz読み出しを採用
・サンプリング周波数のタイミングによって積分値が揺らぐ
・信号の積分値の揺らぎを小さくするためにローパスフィルタで
波形をなまらせる
・しかし時定数が大きすぎると時間情報が失われる
→最適なサンプリング周波数とフィルタの時定数を調べ、そのときの揺ら
ぎを知る必要がある
サンプリングレート | 1M ～50MHｚ
サンプリング数 /チャンネル | 511
ダイナミック レンジ | 2V/12bit
チャンネル数 | 72
AFTERチップの仕様
サンプリングレート | 1M ～50MHｚ
サンプリング数 /チャンネル | 511
ダイナミック レンジ | 2V/12bit
チャンネル数 | 72
AFTERチップの仕様
Time[μs]
サンプリングのタイミングにより信号の積分値が揺らぐ
5μsの矩形波を時定数0.5μsのローパスフィルタでなまらせた波形の例

## Slide 22: シミュレーションによる評価
Chart: 時定数[μs]
| 0.5 | 1 | 2 | 5
電離電子数、ELによる光子変換、MPPCの増幅、サンプリングのタイミングの揺らぎを考慮 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.5
サンプリングのタイミングの揺らぎのみを考慮 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03
時定数1μs以上になると揺らぎの大きさは変化しない
サンプリング周波数1MHz,時定数1μsでサンプリングの
タイミングによる揺らぎは他の揺らぎに比べ十分小さい
矩形波で5μsの間に約105フォトン発生するイベントの
信号の積分値から揺らぎを見積もった
1MHzサンプリングのときの各時定数での揺らぎ
総光量 106photon
この光量をMPPC 10個で読み出す
実際の分解能はになる

## Slide 23: まとめ
AXEL実験
-ニュートリノを伴わない二重ベータ崩壊探索のための
高圧キセノンガスを用いた高エネルギー分解能TPCを
開発中
大光量かつ回復時間より長いパルスに対するMPPCの応答
-目標105フォトン/5μsに対して線形性からのずれを測定
-回復時間を算出して補正を行うことで十分な精度を保て
ることを確認
多チャンネル化の読み出し
-サンプリング周波数が1MHz、時定数が1μsが最も良い
-サンプリングのタイミングに対する揺らぎは他の揺らぎに
比べて十分小さく、時間情報を保持できることを保障

## Slide 25: 予想入射photon数
MPPC planeに平行に飛んだとき
MPPC planeに垂直に飛んだとき
・2.48MeV(Q値)/21.5eV (W値), ELで5倍だと総光量
・30 barだと飛跡が~10cm.
～10cm
･･････
MPPC，7mm pitch
14個
50nsの間に1つのMPPCでは
photon/14個 photon
～10cm
0.1msかかる
50nsの間に1つのMPPCでは
photon
で photon

## Slide 26: 波形
約2000photon
約50photon
黒 MPPC
赤 PMT
時間[μs]
時間[μs]
A*MPPC/PMTのintegral
MPPC絶対光量
時間[μs]
時間[μs]
MPPC絶対光量
A*MPPC/PMTのintegral
黒 MPPC
赤 PMT
LED：5μsの矩形波で電圧制御→波形が矩形波から歪む
MPPCとPMTの波形が一致しているので問題なし

## Slide 27: 読み出し回路
・MPPCのバイアス用ローパスフィルタ
電源からの高周波ノイズを落とす
大光量入射しても電圧降下しないようなキャパシタンスを使用
105photonに対応する電荷量 25.6nC⇔Vbias(58V)×1μF=58μC
・AMP
RPN-092、増幅率は10倍
出力は2Vまで
・FADC
V1724
サンプリングレート 100MHz
ダイナミックレンジー +0.225～-2.025V
signal
1μF
1μF
10k
47k
47k

## Slide 28: クロストーク＆アフターパルスレート
N1pe
N2pe
0.5pe
1.5pe
2.5pe
間のイベントがアフターパルスなら2フォトンに数えるべき
閾値を変化させていくつかの場合についてpを求めた
（可視光-50μm pitchについてのみ）
N1peの範囲 | N2peの範囲 | p
0.5pe‐1.5pe | 1.5pe‐2.5pe | 10.6%
0.5pe‐Thre.1 | Thre.1‐2.5pe | 13.9%
0.5pe‐Thre.2 | Thre.2‐2.5pe | 9.0%
今回は1.5フォトンで分けたときのpを使用

## Slide 29: 回復時間
励起したピクセル数を、
ピクセルがもっている静電容量を、
クエンチング抵抗をとしたときに
ピクセルを回復するときの時定数は
このモデルが正しいとすれば、
励起したピクセル数が多くなってくると回復時間は長くなる

## Slide 30: PMTの線形性
・バイアス電圧が1.5kVのとき増幅率は5×106 （測定値）
線形性は500nsあたり5,000photonまでは実験で確認
・バイアス電圧が0.9kVのとき増幅率は105（測定値）
なので500nsでは5000×50=2.5×105photonまで保障
-->5μsだと2.5×106まで保障
MPPCとPMTで受光面サイズとPDEは同程度なので、105(<2.5e6)photonなら余裕でPMTは線形性を保つ
÷50

## Slide 31: クロストークアフターパルスレートの算出方法
定義
(2pe以上の個数)/(総イベント数)
N(1-p)
0.5pe
1.5pe
2.5pe
N(1-p)p
N(1-p)p2
図のように考えると
1peの個数 N*(1-p)
2peの個数 N*(1-p)*p
3peの個数 N*(1-p)*p2
総イベント数はN+N×p+N×p2+・・・
2pe以上の個数はN×p+N×p2+・・・
定義式に当てはめると
(2pe以上の個数)/(総イベント数)
=p
となり、定義式で考えた場合と同じになる。

## Slide 32: ダークパルスが重なる確率
ダークカウントレート約500kHz
MPPCの波形長50ns×2の中にダークパルスが2つ入る確率を求めればよい
100nsあたり平均0.1回パルスが入るので、
平均0.1、確率2のポアソン分布より
P(2)⁼0.12*e-0.1/2!≈0.1%
つまり、ダークパルスが重なる確率は、0.1%。
クロストークアフターパルスレート(10%)に比べて
十分小さい。

## Slide 33: 現在の読み出し系
現在、試作機として64チャンネルのものを作成して評価している。
本実験では約50000チャンネルになるため多チャンネル化に向けて読み出し系を考えなければいけない。
→多くのチャンネルを安価に大量に欲しい。 候補 AFTERチップ
型番 | DT5740
サンプリングレート | 62.5MHz
入力範囲 | -1.0 ～1.0V
分解能 | 12bit
チャンネル数 | 32
FADCの仕様

## Slide 34: MPPC問題点
・MPPCが非線形だとエネルギー分
解能を悪化させる恐れがある
・5μsの間に105フォトン入るときを
実際に測定した
・瞬間的な入射光量がピクセル数に近づくと、同じピクセルに入る
ので線形からずれる
・数10ns後にピクセルが回復するとまた測定が可能になる
・本実験として予想される最も厳しい条件
１つのMPPCに対して EL光の最大光量105フォトン/5μs
・瞬間最大光量1500フォトン/50ns

## Slide 35: フィルタ後の波形と積分値揺らぎ