## Slide 1
高圧キセノンガスTPCで ミグダル効果の観測なるか？
京都大 吉田 将
for the AXEL Collaboration
2020/12/09
ミグダル観測検討会DAY2@神戸大学

## Slide 2
Outline
Introduction
  高圧キセノンガスTPC
  AXEL
Detector Performance
  エネルギー分解能
  トラックイメージ
Migdal effect observation
  BG削減のアイデア

## Slide 3
高圧XeガスTPC for 0νββ
136Xeの0νββ探索のため, 世界中で開発が進行中
  NEXT(スペイン)・PandaX-III(中国)・AXEL(日本)
NEXT
PandaX-III
Xe + 1%TMA
10 bar
アバランシェ読み出し
~3% FWHM@Q値
低拡散 → 飛跡◎
20 kg試作機でR&D
Ke Han and for thePandaX-III Collaboration 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1342 012095
pure Xe (136Xe enriched)
15 bar
エレクトロルミネッセンス(EL) 読み出し
0.8% FWHM @Q値(2458 keV)
5 kg試作機で測定
100 kg級検出器開発中
NEUTRINO2020 talk by J.J. Gómez-Cadenas

## Slide 4
高圧XeガスTPCの特徴
良いところ
悪い(難しい)ところ
エネルギー分解能
  原理的な限界は 0.25% FWHM @Q-value
  読み出し → EL-process is better
トラッキング
  イベントトポロジーによる事象選別, 背景事象
大型化しやすい
  136Xeの濃縮方法は確立
  検出媒体 = 崩壊核
放電しやすい
  クエンチングガス→エネルギー分解能 (no EL-process)
自己遮蔽できない
  容器や内部構造物からのγ線→背景事象

## Slide 5
高圧XeガスTPCの特徴
良いところ
悪い(難しい)ところ
エネルギー分解能
  原理的な限界は 0.25% FWHM @Q-value
  読み出し → EL-process is better
トラッキング
  イベントトポロジーによる事象選別, 背景事象
大型化しやすい
  136Xeの濃縮方法は確立
  検出媒体 = 崩壊核
放電しやすい
  クエンチングガス→エネルギー分解能 (no EL-process)
自己遮蔽できない
  容器や内部構造物からのγ線→背景事象
ミグダル観測の
観点では……

## Slide 6
AXEL concept
Scintillation
Drift electrons
VUV PMTs
シンチレーション光(S1)検出
ELCC
電離電子(S2)検出
A Xenon ElectroLuminescence detector
高圧キセノンガスTPC (8 barまで)
二重ベータ崩壊核: 136Xe
高エネルギー分解能 - EL読み出し - 独自の電離電子検出機構 (ELCC)
大質量 - 136Xeの濃縮が可能 - 検出媒体 = 崩壊核 - 拡張可能な電子検出面
背景事象除去 - 三次元飛跡再構成

## Slide 7
ELCC(Electroluminescence Light Collection Cell)
電子をセルに引き込んでEL → エネルギー測定+飛跡検出
低い位置依存性
堅牢構造 & ユニット化 → 容易に大型化可能
EEL
Edrift
e-
e-
e-
Xe
Xe
Xe
EL-photon
線形増幅→低ゆらぎ
EL過程
E = 3 kV/cm/bar
ユニットのMPPCアレイ部
56 ch/unit
チャンネル間は10 mm

## Slide 8
Detector
フィールドケージ, PMT
ELCC
圧力容器, フィードスルー
MPPC波形取得回路→
56 ch/unit x 3 units = 168 ch
フレキシブル基板のケーブルを通して 波形取得回路へ
1 unitにつき1枚の回路
L 10 cm
φ 16 cm
AXEL 180L試作機 phase1.1

## Slide 9
Detector
フィールドケージ, PMT
ELCC
大型化進行中!!
L 10 cm
φ 16 cm
AXEL 180L試作機 phase1.2
φ 50 cm
L 20 cm

## Slide 10
Measurement
180L試作機phase1.1
導入キセノン圧力: 3.8 bar
2種類のフィルターを通して純化
  モレキュラーシーブ: H2O, O2, CO2
  ゲッター: N2も
キセノン純度を露点計でモニター
  キセノン導入後4日間の事前純化で 水分量 < 0.2 ppm
  測定中も継続して純化
線源: 133Ba, 22Na, 137Cs
: 測定期間
純化
133Ba
133Ba
22Na
22Na
137Cs
ガンマ線のエネルギーに対する 分解能の依存性を確認
Getter
Molecular
Sieve
180L prototype
Dew Point
Monitor
Pump

## Slide 11
Analysis/Cut・Correction
fiducial cut: 完全に収まるイベントのみ残す
No cut → xy fiducial cut → z fiducial cut : total 15% efficiency
x 35%
x 40%
ELCC
Cathode
z
2 cm
9.975 cm
EL増幅率を全チャンネルで揃える補正
大光量に対するMPPC出力飽和の補正
光量の時間変動の補正
ドリフト中の電子吸着の補正
# of photons ( /μs)
# of observed (/µs)
accept
accept

## Slide 12
Obtained Spectrum
511 keV
480 keV
(escape)
~30 keV
(特性X線)
different
trigger
22Naランの光量分布 (エネルギースペクトルに対応)

## Slide 13
Energy Resolution
ガンマ線フルピーク(黒丸)の エネルギー分解能は√Eに 乗っている → 統計ゆらぎ
Q値 2458 keVまで外挿すると
0.8% FWHM (高圧XeガスTPCでは世界最高レベル)
キセノンの特性X線 (Kα = 29.68 keV, Kβ = 33.62 keV)に対してはもっと良い
  4.5% FWHM
  Q値に外挿すると0.5%
MPPCの飽和が少ない?
29.68 keV
33.62 keV

## Slide 14
Event Display
137Cs, 662 keVの 典型的なイベント
dE/dxの小さい部分と dE/dxの大きい終端(blob) が分かれている
blob
blob
blob

## Slide 15
Event Display
同じく137Cs, 662 keVで 30 keV特性X線が クラスター分離している (632 keV + 30 keV)
4気圧Xeでの吸収長~4 cm クラスター分離可能
30 keV
30 keV
30 keV

## Slide 16
Migdal観測への転用
図はDAY1の中村輝石さんtalkより
2クラスター 分離 → OK: (4 barでは) 現在5.5 barで測定中, 目標は8 bar
クラスターBのエネルギー測定 → OK: 分解能4.5%FWHM@30 keV

## Slide 17
バックグラウンドを減らせるか?
図はDAY1の中村輝石さんtalkより
中性子ビーム測定での主なバックグラウンド
  キセノン由来: 129Xeの非弾性散乱・131Xeの中性子捕獲 …… 136Xe濃縮ガスは(高価だが)手に入る
  チェンバー・実験室の(n, γ) …… 2クラスターカット・クラスターBのエネルギーカットをしても残る このBGはER x 2, Migdal事象はNR + ER

## Slide 18
NR・ER分離によるBG除去?
2相式TPCではS2/S1によって ERとNRの分離が可能
高圧キセノンガスTPCでも原理的にはできるはず
  過去に試みはあるがデータが少なくなんとも言えない
クラスターごとにNR・ER分離ができれば, NR + ERの事象だけを選べる → Migdal事象だけを選択可能 !?
  現状のAXEL試作機ではS1をクラスター分離できず, クラスターごとにS2/S1を測ることは不可能
  どうにかしてS1の位置分解能が出せればよい
    ideas
    PMTを側面につけて視野を絞り ドリフト方向に分離?
    マルチアノードPMT?(VUV・高圧対応で作れれば)
DAY1の風間さんtalkより
PMT
ELCC

## Slide 19
Summary
高圧キセノンガスTPC
  0νββ探索が物理目標
  高エネルギー分解能・飛跡再構成能力を持つAXEL
試作機開発中
  Q値に外挿して0.8% FWHMのエネルギー分解能を達成
  30 keV特性X線に対しては4.5% FWHM
  飛跡再構成で30 keVのクラスター分離が可能
Migdal観測のバックグラウンドはER・NR分離で減らせる？
  クラスターごとにS2/S1を測れるかが鍵
  S1の位置分解能の向上が必要

## Slide 20
Back up

## Slide 21
Physics
二重ベータ崩壊… 2νモードと0νモード, 1回のβ崩壊は抑制
0νββの発見
=ニュートリノのマヨラナ性の直接証拠
軽いニュートリノ質量や
物質優勢宇宙の起源に迫る

## Slide 22
How to search for 0νββ?
ν交換に寄与するマヨラナ有効質量
BG-limited
BG-free
Figure from PDG2019
a few ton
x a few years
a few ton
x a few years
a few hundred
ton
x a few years
ton-scale & BG-free Detector!!

## Slide 23
Project Roadmap
100 kg scale
1 ton scale
10-L prototype
2014–2018
~0.05 kg @8 bar
ELCCの原理検証
分解能評価≤356 keV
180-L prototype
2018–
~4.5 kg @8 bar
分解能評価@Q値
大型化のノウハウ
202?–
地下物理測定